## Plan2
Solicitação de Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Departamento de Compras - Tel (19) 3924-9344 - FAX (19) 3924-9340
e-mail: cotacao2@aguasdelindoia.sp.gov.br
Razão Social:
Endereço:
Telefone:
CNPJ:
e-mail:
COTAÇÃO DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO
ITEM | QTDE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA | $ UNIT. | $ TOTAL
1 | 3 | UNID | Balança Antropométrica Infantil – Digital com capa almofadada anti-germes totalmente higienizável e atóxica /fonte automática (127/220v) capacidade de pesagem 25 kg/ garantia mínima de 12 meses.
2 | 1 | UNID | Bisturi Elétrico - Possui circuito monopolar com corte puro, blend e coagulação; Por possuir controle totalmente digital possibilita um controle preciso das potências de saída e monitoração em tempo real da placa neutra; Controle de potência digital e independentes para corte, blend coagulação; Sinalização audiovisual; Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra; Teclas totalmente blindadas e a prova de líquidos; Saídas totalmente isolada; Pedal contra penetração nociva de água: IPX-08; Ventilação por convecção natural; Permite o uso de placa neutra simples descartável sem uso de um acessórios específico. Potência de saída: Corte: 100W - Carga 300 Ohms; Blend: 50W - Carga 300 Ohms; Coagulação: 25W Carga 300 Ohms. Frequência: Corte: 442 kHz - senoidal; Blend: 442kHz - modulado a 30,3kHz - duty 49%; Coagulação: Pulso senoidal com taxa de repetição de 30,3kHz; Voltagem Bivolt. Itens inclusos: 01 Cabo de placa neutra- Ref. Cpn-400; 01 Pedal simples- Ref. Ps-100; 01 Caneta padrão de baixa - Ref. Cpb-100; 01 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm)- Ref. Pn-100 2; 01 Cabo de força (3m - 3 x 0,75mm ); 01 Kit de Eletrodos de baixa - Ref. Keb-100; 01 Eletrodo tipo agulha (85mm)- Ref. Ea-85; 01 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm)- Ref. Ea-66; 01 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm)- Ref. Eal-4.5; 01 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm)- Ref. Eb-2.1; 01 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm)- Ref. Eb-4.2; 01 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)- Ref. Efr-67 1 Manual do usuário; 01 Certificado de garantia. Ter Registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses.
3 | 2 | UNID | Desfibrilador Externo Automático – Com análise automática do sinal de ECG, para reconhecimento da necessidade de aplicação de choque em casos de fibrilação ventricular ou taquyicardia ventricular; tecnologia e entrada de enerfia com forma de onda bifásica; deve operar exclusivamente em modo de desfibrilação externa automática (DEA); deve operar com modo de mãos livre com eletrodos descartáveis; tempo de carga: menor que 15 segundos para carga máxima; autonomia mínima de 10 descargas a carga máxima após o aparelho avisar que o nível de bateria está baixo; saída eletricamente isolada; sistema de aviso quando o aparelho necessitar de manutenção preventiva, reparativa ou quando a carga da bateria estiver baixa, através de ícones luminosos no aparelho; deve realizar um auto-teste diário para verificação dos sistemas internos, baterias e circuito de descargas; peso do equipamento: menor que 4 quilos incluindo a bateria; 02 eletrodos adultos, sendo 01 para back up; 02 eletrodos infantis, sendo 01 para back up
4 | 5 | UNID | Detector fetal Portátil Digital - Transdutor de alta sensibilidade/ Compacto, leve e fácil operação/ Alto-falante de alta performance/ Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador/ Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático/ Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal/ Alimentação por 2 pilhas AA / Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Certificado pela ANVISA
5 | 1 | UNID | Eletrocardiógrafo - digital, 12 canais, com seguintes características/impressão em formato A4 e/ou em vários formatos via impressora do pc/operação em modo manual e automático/executar 12 derivações/ser adaptável para a utilização de telemedicina/processo digital de sinais/conexão ao computador tipo usb/alimentação de energia feita por cabo usb, e/ou bateria, e/ou rede elétrica/podendo sua impressão de ecg ser feita por impressoras convencionais/ monitorização do ecg em tempo real/programa de software de fácil instalação e utilização, com atualização de programa via internet/possuir filtros/ medição da frequência cardíaca, pr, qrs, qt, eixo prt/comunicação com computador/cabo de força. Conjunto de 4 eletrodos de membros e seis precordiais. Cabo paciente de 10 vias/manual de operação se possível em português/memória do último exame realizado/garantia mínima de 12 meses
6 | 25 | UNID | Esfignomanômetro adulto – tecido em algodão/braçadeira em fecho de metal/ aprovado pelo inmetro/manguito e pera em pvc/garantia mínima de 03 meses
7 | 15 | UNID | Estetoscópio duplo – auscultador dupla função, aberto (sino); usado para localizar com maior precisão os sons obtidos; deve permitir que se gire o auscultador 180º para tricar o diafragma a ser utilizado; deve possuir tubo com design que elimina ruídos; auscultador de aço inoxidável/garantia mínima de 12 meses.
8 | 2 | UNID | Oftalmoscópio direto - para avaliação do fundo de olho, retina e outras estruturas oculares/ Indicado para diagnosticar doenças como glaucoma e catarata, além de lesões, tumores na retina e teste do olhinho em recém nascidos/ Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem/ Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência/ Fácil substituição da lâmpada Xenon/ Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado/ Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso/ Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA/ Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000 XENON/ Não contém látex.
9 | 5 | UNID | Otoscópio - transmissão da luz: fibra óptica/lâmpada: led/vida útil do led: 50.000 horas/temperatura de cor do led: 5.500k/material da cabeça: abs e aço inox/material do cabo: metal/acabamento do cabo: termoplástico/tensão: 2.5v/alimentação: 2 pilhas aa/botão /liga/desliga /clip de bolso/lente de aumento: 3 vezes/ com estojo/ 5 espéculos reutilizáveis
10 | 5 | UNID | Seladora Manual com temporizador - 40 cm /Mesa: para papel grau -cirúrgico com controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro, suporte para bobina, lâmina de corte, espessura de selagem de 13 mm, comprimento de selagem mínimo de 30 cm, controle de temperatura digital. Voltagem: 110V ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses.
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0
Prazo de Entrega:
FRETE: |  |  | Frete CIF - pago pelo fornecedor
Condições de pagamento: |  |  | 30 DIAS DDL
Prazo de Validade da proposta:
Assinatura/Carimbo
OBSERVAÇÕES:
Solicitamos que possa responder esta cotação o mais breve possível pelo fax:
(19) 3924 9340 ou e-mail: cotacao2@aguasdelindoia.sp.gov.br
Favor entrar em contato, caso este fax não saia legível ou haja qualquer dúvida
Processo nº |  | 2938/2022

## Plan3
10
5
1
3
1
17
29
1
1
68